Приборы для электрохимического анализа серии МУЛЬТИТЕСТ
	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ № 38683-08, сертификат RU.C.31.005A № 32772. / Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные МУЛЬТИТЕСТ КСЛ № 36742-08, сертификат RU.C.31.005A № 30269. / Все приборы выполнены в настольном исполнении и предназначены для эксплуатации в лабораторных условиях.

Габаритные размеры, мм, не более	180x230x80
Масса, кг, не более	1,5
Питание	Сеть 220В, 50 Гц
Связь с компьютером	Стык С2 (RS-232C)

### pH-метры ИПЛ-301, ИПЛ-311
Предназначены для определения водородного показателя (pH) и измерения ЭДС (ОВП, Eh). Используются совместно с pH и Eh электродами в комбинированном исполнении или дополнительного электрода сравнения.

Модели pH-метров отличаются метрологическими характеристиками, ИПЛ-301 имеет обычную, а ИПЛ-311 - повышенную точность измерений.

#### Параметры потенциометрических каналов приборов обычной и повышенной точности
	Обычная точность		Повышенная точность
Диапазон
ЭДС, мВ	от минус 3000 до 3000
pH, ед. pH	от минус 2 до 20
Температура, ºC	от 0 до 100
Погрешность
ЭДС, мВ	±1,0 мВ		±0,5 мВ
pH, ед. pH	±0,02		±0,005
Температура, ºC	±0,5
Дискретность
ЭДС, мВ	0,1
pH, ед. pH	0,01	0,001

### pH-метры-иономеры ИПЛ-101, -102, -103, -201, -111, -112, -113, -211
Могут использоваться для определения молярной и массовой концентрации ионов калия, натрия, аммония, кальция, фторидов, хлоридов, нитратов и др. Выполняют все функции pH-метров, дополнительно могут измерять активность ионов (pX).

Иономеры различаются по метрологическим характеристикам, количеству потенциометрических каналов и возможности выбора параметров градуировки.

По метрологическим характеристикам иономеры, как и pH-метры, подразделяются на приборы обычной и повышенной точности с аналогичными параметрами.

Количество каналов определяет максимальное число одновременно подключаемых ионоселективных электродов. По этому признаку иономеры подразделяются на:
- одноканальные ИПЛ-101 и ИПЛ-111;
- двухканальные ИПЛ-102 и ИПЛ-112;
- трёхканальные ИПЛ-103 и ИПЛ-113.

ИПЛ-112 также позволяет проводить измерения в дифференциальном режиме - определять разность потенциалов между двумя каналами, что даёт возможность проводить анализ методом концентрационного элемента. Режим может использоваться и там, где требуется экранирование или заземление электродной системы, например, при анализе чистых вод.

Иономеры ИПЛ-201 и ИПЛ-211 с возможностью выбора параметров градуировки имеют только один измерительный канал, но позволяют подключать к нему от одного до девяти электродов без повторного проведения градуировки.

### pH-метр/иономер/кислородомер ИПЛ-513
Комбинированный анализатор ИПЛ-513 имеет два потенциометрических канала и один амперометрический канал. Потенциометрические каналы используются аналогично каналам иономеров повышенной точности. К амперометрическому каналу подключается датчик парциального давления кислорода

#### Параметры амперометрического канала ИПЛ-513
Концентрация растворённого кислорода, мг/дм3	от 0 до 20
Процент насыщения жидкости кислородом, %	от 0 до 200
Погрешность при преобразовании напряжения в процент насыщения, %	±0,2

### pH-метры/иономеры/титраторы ИПЛ-101-1, ИПЛ-111-1
Приборы ИПЛ-101-1 и ИПЛ-111-1 имеют метрологические характеристики и возможности одноканальных pH-метров/иономеров, но обладают рядом дополнительных функций, главная из которых - возможность управлять работой титровальной установки при проведении титрования до конечной точки, заданной в величинах pH/pX или милливольтах. Для использования в качестве титратора прибор должен быть оснащён электромагнитным клапаном и блоком БУК-01, которые входят в состав отдельных комплектов для титрования.

Приборы ИПЛ-101-1 и ИПЛ-111-1 могут работать в режиме удерживания параметра в заданных границах. При выходе за границу диапазона происходит срабатывание одного из двух электромагнитных реле, управляющие контакты которых выведены на внешний разъём. Границы диапазона могут быть установлены в величинах pH/pX или в милливольтах.

В титраторах имеется настраиваемый аналоговый выход, что позволяет использовать приборы совместно с самописцем или для других целей.

### Кондуктометры КСЛ-101, КСЛ-111
Предназначены для измерения удельной электрической проводимости (УЭП) жидкостей с возможностью её пересчёта в солесодержание по NaCl.

#### Метрологические характеристики кондуктометров (для ячейки с константой 1,0 см-1)
Модель	КСЛ-101	КСЛ-111
Диапазон измерения УЭП, См/м (мСм/см)	от 0 до 20 (от 0 до 200)
Приведённая погрешность в интервале от 0 до 1 мСм/м, %	±2,0	±1,0
Относительная погрешность в интервале от 1 мСм/м до 20 См/м, %	±2,0	±1,0
Диапазон измерения температуры, ºC	от 0 до 100
Погрешность измерения температуры, ºC	±0,2 (от 0 до 60) / ±0,5 (от 60 до 100)

Обеспечена взаимозаменяемость первичных преобразователей (кондуктометрических ячеек), метрологические характеристики анализаторов сохраняются после замены.

# Принадлежности для проведения анализов

### Мешалка магнитная ПС-11

Мешалка предназначена для перемешивания жидкостей в лабораторных условиях. Использование шагового двигателя и микропроцессорного управления обеспечивает стабильную скорость вращения в широком диапазоне. / Регулирование скорости вращения производится поворотом ручки. Перед выключением изменение установленной скорости не требуется, после включения скорость вращения мешалки плавно увеличивается до ранее установленного значения.

Диапазон скорости вращения, об/мин,	от 0 до 600
Максимальный объём перемешиваемой жидкости, мл,	1000
Максимальная толщина дна сосуда для перемешивания жидкости, мм,	10
Время непрерывной работы	не ограничено
Габаритные размеры мешалки, мм, не более	100×120×50
Масса мешалки, кг, не более	0,5

Мешалка работает от источника переменного или постоянного тока напряжением 12В. К сети 220В, 50Гц мешалка подключается через входящий в комплект источник питания.

### Комплект для определения pH
Предназначен для определения активности ионов водорода (водородного показателя) pH.
Может использоваться со всеми приборами серии МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ.
Состав комплекта:
- электродная система или комбинированный pH электрод;
- набор стандарт-титров;
- штатив.

### Комплект для ионометрии
Предназначен для определения pH, окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) и концентрации ряда ионов, для которых существуют распространённые методики выполнения анализа методом прямой ионометрии.
Может использоваться с иономерами серии МУЛЬТИТЕСТ: ИПЛ-101, ИПЛ-101-1, ИПЛ-102, ИПЛ-103, ИПЛ-201, ИПЛ-111, ИПЛ-111-1, ИПЛ-112, ИПЛ-113, ИПЛ-211, ИПЛ-513.
Состав комплекта:
- электрод сравнения (вспомогательный) одноключевой;
- электрод сравнения (вспомогательный) двухключевой;
- стеклянный электрод для определения pH;
- электрод для определения редокс-потенциала (ОВП, Red-Ox, Eh);
- Na+ (натрий) ионоселективный электрод (натрийселективный);
- K+ (калий) ионоселективный электрод (калийселективный);
- Ca2+ (кальций) ионоселективный электрод (кальцийселективный);
- Cl- (хлорид) ионоселективный электрод (хлоридселективный);
- NO3- (нитрат) ионоселективный электрод (нитратселективный);
- магнитная мешалка;
- штатив.

### Комплект для титрования базовый
Предназначен для титрования до конечной точки с использованием имеющихся у пользователя электродов и прочего оборудования.
Используется совместно с титраторами МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-101-1 и ИПЛ-111-1. Без этого комплекта указанные приборы можно использовать только в режиме pH-метра/иономера.
Состав комплекта:
- клапан электромагнитный;
- блок управления клапаном БУК-01.

### Комплект для титрования по pH
Предназначен для титрования до конечной точки по значению водородного показателя рН с использованием имеющихся у пользователя бюреток.
Используется совместно с титраторами МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-101-1 и ИПЛ-111-1.
Состав комплекта:
- клапан электромагнитный;
- блок управления клапаном БУК-01;
- электродная система или комбинированный pH электрод;
- магнитная мешалка;
- штатив.

### Комплект для титрования по pH, с бюретками
Предназначен для титрования до конечной точки по значению водородного показателя рН.
Используется совместно с титраторами МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-101-1 и ИПЛ-111-1.
Состав комплекта:
- клапан электромагнитный;
- блок управления клапаном БУК-01;
- электродная система или комбинированный pH электрод;
- магнитная мешалка;
- штатив;
- бюретки 1-1-2-10-0,05 с краном (2 шт.).

### Комплект для измерения концентрации кислорода (БПК)
Предназначен для измерения концентрации растворённого кислорода, в том числе при определении показателя биохимического потребления кислорода - БПК.
Используется совместно с прибором МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-513. Без амперометрического сенсора прибор может работать только как рН-метр/иономер.
Состав комплекта:
- амперометрический сенсор O2;
- комплект колпачков (3 шт.);
- электролит (1 фл.).

### Комплект для измерения концентрации кислорода в протоке
Предназначен для измерения концентрации растворённого кислорода в протоке. Используется при определении низких концентраций.
Используется совместно с прибором МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-513. Без амперометрического сенсора прибор может работать только как рН-метр/иономер.
Состав комплекта:
- амперометрический сенсор O2 повышенной чувствительности;
- комплект колпачков (3 шт.);
- электролит (1 фл.);
- проточная измерительная камера.